ΑΔΑ:4ΑΘΛ46914Κ-Π

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ | Περιφεριακή οδός Τρικάλων | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 8/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: | Α.Μπούτλα Δ.Καράμπα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 10-05-2011 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ : | [2410]-684405,684406 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | 4323 |
| FAX: | 2410-610869 |  |  |
| ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: | 41110 –Λάρισα | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1.ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ | 13-05-2011 13-05-2011 |

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | OXI |

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΤΕΙ Λάρισας έχοντας υπόψη:

1.         Τις διατάξεις:

1.1.       Του Ν.1404/83 –«Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ».,όπως αυτό τροποποιήθηκε

και συμπληρώθηκε

1.2.       Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ

1.3.       Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

  - Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄και

2 παρ. 12.

1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις

Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

  - Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

  - Το 491/22&28-03-2011 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1.  Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  προσφορά σε ευρώ, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ, προϋπολογισμού εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες και εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ  [ 159.382,00]ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα  [30] ημερών από την δημοσίευση.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε δύο οικονομικές εφημερίδες

Σε δύο τοπικές Εφημερίδες της Λάρισας

Στον δικτυακό τόπο του ΤΕΙ [www.teilar.gr]

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ | 22-06-2011 | Τετάρτη | 13:00 |

Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  α] όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  β] συνεταιρισμοί  γ] ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και  δ] κοινοπραξίες προμηθευτών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07.

4. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Β΄, όροι 1.1. – 1.6.2. και 1.9.5. – 1.13 και τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον όρο 1.6.1 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά  τους, τα εξής:

α] Εγγύηση συμμετοχής [ άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007] στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της προϋπολογιζόμενης  δαπάνης με Φ.Π.Α. των ζητούμενων υλικών  του Παραρτήματος Δ, η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει [ βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄]:

1. Την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τον εκδότη.

3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Λάρισας.

4. Τον αριθμό της εγγύησης.

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση [ σε EURO ].

6. Την πλήρη επωνυμία και την  Δ/νση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η     εγγύηση.

7. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

9. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως και της διαιρέσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της μέσα σε τρείς [3] ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής , το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

β]  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:

i.              Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού

ii.             Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα

αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.    118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. [4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις

- Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 1118/2007.

γ]  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

5. 2  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι [20] ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 [Α΄290], θα υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται  και ελέγχονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

[α] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω  ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης [κύριας και επικουρικής] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

(1)   Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

(γ)  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες,

(2)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρισης του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ( Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και για τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάρισης από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια΄και 7 β.12 του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον επιχείρησης.

(δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1) Απόσπασμα  Ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδoποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης  και της περίπτωσης (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007.

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α )  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

β)  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα  μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή δεν  καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία όση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν η χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.

- Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη  χώρα δεν εκδίδονται έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118.2007 συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν (κατά το στάδιο της κατακύρωσης ) επιπλέον και τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική  και οικονομική κατάστασή τους γενικότερα, καθώς και οι τεχνικές τους δυνατότητες:

α)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι:

- η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

- δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό

- η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα

- εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

- Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά  του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την προμήθεια.

- Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)  Πίνακα έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, με τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία σε  έργα με αποδέκτες δημόσιους  ή ιδιωτικούς φορείς. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τον αποδέκτη του έργου, τον τίτλο, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του, το χρονικό διάστημα εκτέλεσής του, η παρούσα  φάση (ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε παραγωγικής λειτουργία), ο προϋπολογισμός του έργου και το ποσοστό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ανάδοχο και τέλος μια σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς του σε αυτό. Ενδεικτικά ο πίνακας θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΤΙΤΛΟΣ&    ΔΙΑΡΚΕΙΑ       ΠΑΡΟΥΣΑ  ΠΡΟ/ΣΜΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      ΦΑΣΗ      ΕΡΓΟΥ-        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ                               ΠΟΣΟΣΤΟ   ΣΥΝΕΙΣΦΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟ                                               ΕΡΓΟΥ             ΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

Εάν  ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο κατατίθεται πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, κατατίθεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του διαγωνιζόμενου. Από τον συγκεκριμένο πίνακα θα πρέπει να προκύπτει ότι διαγωνιζόμενος έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία τριετία αντίστοιχα ή παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού ( αθροιστικά) σε ποσό τουλάχιστον ίσο με το ποσό της παρούσας διακήρυξης.

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, κατά  ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους  με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπεύθυνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών ( α, β, και γ,) συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν έγγραφα αντίστοιχης ισχύος που να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

9. Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν  κοινή προσφορά, τα παραπάνω δικαιολογητικά, κατατίθενται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά. Είναι αποδεκτή ή μερική κάλυψη  των παραπάνω προϋποθέσεων από τα μέλη των Ενώσεων / Κοινοπραξιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τελικά  θα καλύπτονται από την προσφορά  οι παραπάνω απαιτήσεις στο σύνολό τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεούνται  να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

10) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παρατήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής και τις σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  ( Π.Δ. 118/2007):

i . «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ii.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»         (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

iii.  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄)

iv.  « ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)

v.  «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

vi. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)

vii. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄)

11.Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Λάρισας και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Λάρισας να έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται  άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΤΕΙ Λάρισας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http: // www.teilar.gr.

Το ΤΕΙ Λάρισας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες.

12. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

13. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς, πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών.

14. Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΤΕΙ/Λάρισας, εκτός της δαπάνης για τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο, η οποία θα βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΦΕΚ 163/04-09-2009 που αφορά προσθήκη παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3548/2007.

15. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο  Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  8/2011)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ | Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ. α/α; Είδος Εξοπλισμού; Ποσότητα; Δαπάνη € (με Φ.Π.Α.). ΦΠΑ1; Κλίβανος αποξήρανσης φυτικών ιστών; 1; 6.800,00. ΦΠΑ2; Θάλαμος ανάπτυξης φυτών; 1; 16.000,00. ΦΠΑ3; Ψυχόμενο Λουτρό; 1; 5.800,00. ΦΠΑ4; # Ανακινούμενος επωαστήρας; 1; 14.500,00. ΦΠΑ5; Φυγόκεντρος; 1; 4.500,00. ΦΠΑ6; Ομογενοποιητής & διασπορέας, τύπου ultra turrax; 1; 3.000,00. ΦΠΑ7; Μικροπιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου; 8; 1.600,00. ΦΠΑ8; Δειγματολήπτης μικροβιακού φορτίου αέρα; 1; 3.700,00. ΤΟΜΕΑΣ Α; 55.900,00. ΦΠΒ1; Συσκευή Εκχύλισης SOXHLET 6 Θέσεων; 1; 20300,00. ΦΠΒ2; Κλίβανος Υψηλών Θερμοκρασιών (MUFFLE OVEN); 1; 3500. ΦΠΒ3; Κλίβανος Ξηρής Αποστείρωσης 115L; 1; 2000. ΤΟΜΕΑΣ Β; 25.800. ΦΠΓ1; Διοφθάλμιο Εργαστηριακό Μικροσκόπιο; 1; 1.350,00. ΦΠΓ2; Διοφθάλμιο εργαστηριακό Στερεοσκόπιο; 1; 500,00. ΦΠΓ3; Κλίβανος υγρής Αποστείρωσης; 1; 2.850,00. ΦΠΓ4; Αναλυτικός ζυγός; 1; 750,00. ΦΠΓ5; Ζυγός ακριβείας; 1; 500,00. ΦΠΓ6; Ψηφιακό φορητό πεχάμετρο; 1; 600,00. ΦΠΓ7; Laminar Flow; 1; 3.450,00. ΦΠΓ8; Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας; 1; 330,00. ΦΠΓ9; Ανακινητήρας Vortex; 1; 150,00. ΦΠΓ10; Μονοκάναλη πιπέττα; 2; 220,00. ΦΠΓ11; Θάλαμος Ιστοκαλλιέργειας; 2; 16.000,00. ΦΠΓ12; Συντηρητές κρασιών – Συσκευές διατήρησης κλίματος; 1; 2.600,00. ΦΠΓ13; Σπαστήρας – διαχωριστής σταφυλιών ηλεκτρικός 1,5 hp μονοφασικό.; 50. ΦΠΓ14,00; Αντλία κρασιού 0,5 hp μονοφασικό; 150,00. ΦΠΓ15; Δύο (2) δεξαμενές ανοξείδωτες (INNOX) 100 lιt; 300,00. ΦΠΓ16; Κάδος ανοιχτός (πλαστικός) 300 lit; 150,00. ΦΠΓ17; Αυτόματη συσκευή Kjeldahl; 1; 15.000,00. ΤΟΜΕΑΣ Γ; 45.400,00. ΦΠΘ; Προμήθεια ενός (1) αλυσοπρίονου; 1; 510,00. ΦΠΘ2; # Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο; 1; 930,00. ΦΠΘ3; # Ψαλίδι μπορντούρας; 1; 640,00. ΦΠΘ4; # Πολυμηχανήμα κήπου με παρελκόμενα; 1; 1430,00. ΦΠΘ5; # Φρακτοκόπτης με ρυθμιζόμενα μαχαίρια - ρυθμιζόμενος σε γωνία 135 μοιρών; 1; 640,00. Φ; Θ6 # Φυσητήρας με σιγαστήρα με σετ; ναρρόφησης 1; 620,00. ΦΠΘ7; # Πλυστικό κρύου νερού; 1; 450,00. ΦΠΘ8; # Ψεκαστήρας με ραντιστήρα πλάτης; 1; 1360,00. ΦΠΘ9; # Αναβάθμιση κεφαλής άρδευσης; 1; 1045,00. ΦΠΘ10; # ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ; 1; 3800,00. ΦΠΘ11; # Μονάδα ελέγχου κλίματος; 1; 1107,00. ΦΠΘ12; Οικονομικός μη-τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός.; 1; 3.750,00. ΦΠΘ13; # Υλικά στήριξης αναρριχώμενων καρποφόρων φυτών; 1; 3.000,00. ΦΠΘ14; # Συσκευή σχηματισμού κάλλου εμβολιασμένων φυτών (Hot callusing device); 1; 13.000,00. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ; 32282,00. 159.382,00. |
| --- | --- |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | Εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες και τριακόσια ογδόντα δύο [ 159.382,00] συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | ΚΑΕ 7131 του τακτικού προϋπολογισμού ΤΕΙ/Λ |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ‘Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Όπως ο όρος 9.1 του Παραρτήματος Β΄της παρούσας διακήρυξης |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄

( Ανήκει στη διακήρυξη  8/2011)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.  Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προκήρυξης υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο ( όπως παρακάτω οι όροι 1.6.1. και 1.6.2.), στην Ελληνική γλώσσα. Η τεχνική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία αυτής μπορεί να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα σε μετάφραση στην Ελληνική. Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 1.10 του Παραρτήματος Β- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για μέρος του εξοπλισμού,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Δ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η προσφορά κατατίθεται από τον προσφερόμενο ή νόμιμο εκπρόσωπο του ιδιοχείρως στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Λάρισας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπο του με την προσκόμιση των δικαιολογητικών εκπροσώπησης τα οποία αν δεν είναι συνημμένα στην προσφορά, θα πρέπει να παραδίδονται κατά την παράδοση του φακέλου της προσφοράς, εκτός φακέλου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου. Προσφορά η οποία τυχόν κατατίθεται χωρίς παραστατικά εκπροσώπησης ή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή του διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως εκπρόθεσμη. Εκτός της ιδιόχειρης κατάθεσης της προσφοράς κατά τα ανωτέρω, αυτή μπορεί να αποστέλλεται ταχυδρομικά με την προϋπόθεση όμως ότι η προσφορά θα φθάσει

στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο της προσφοράς

- τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του  ( για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

- Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

  - Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.5.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια [ΤΕΙ/Λ    Περιφερειακή οδός Τρικάλων 41110 Λάρισα).

1.5.3. Ο αριθμός της διακήρυξης (  8/2011).

1.5.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 22-06-2011).

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.6.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά  και η εγγύηση συμμετοχής.  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Πίνακα περιεχομένων και θα φέρουν την αρίθμηση του Παραρτήματος Α της διακήρυξης.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, σε δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εκ των οποίων ο ένας θα περιέχει τα πρωτότυπα και ο άλλος αντίγραφα αυτών.

Στους δύο (2)  φακέλους που περιέχουν πρωτότυπα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  ενώ στους αντίστοιχους δύο (2) φακέλους που περιέχουν αντίγραφα, θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σε όλα τα φύλλα των πρωτότυπων τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα τίθεται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία και θα μονογράφεται από τον

ενδιαφερόμενο.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δοθεί σε ΕURΟ.

1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις

του  κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι

δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου τους, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.6.3. Επί ποινή απόρριψης οι προσφέροντες στην  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

υποχρεούνται να  περιγράφουν αυτοτελώς το κάθε προσφερόμενο είδος το οποίο      θα φέρει την αρίθμηση του Παραρτήματος Δ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης.

  - Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και Αποσφράγισης Προσφορών.

  - Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

  - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.9.1.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

1.9.2. Μετά  την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται αρμοδίως σε ορισμένη ημέρα και ώρα για να τους ανακοινωθεί ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι απορρίπτονται και τους λόγους απόρριψης της προσφοράς, καθώς και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την παραπάνω ειδοποίηση. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.9.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

1.9.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

1.9.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.

1.9.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

1.10.Επί ποινή απόρριψης ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εκτός από το φύλλο Συμμόρφωσης, η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης  δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους του Παραρτήματος Δ΄- Τεχνικές Προδιαγραφές και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12. Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της εγγύησης συμμετοχής είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.  Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΤΕΙ Λάρισας  πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών  κατά ανώτατο όριο. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Προμηθευτή  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση, που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

-  έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και

-  κατάπτωση της εγγύησης της συμμετοχής, χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια

1.13 Επισημαίνεται  ότι:

1.13.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.

1.13.2. Διευκρινήσεις που δίνονται από  τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από             συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα  από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές ενδιαφερομένων που κατά παράβαση των άρθρων  138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO,  για παράδοση όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Παράρτημα Δ.

Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς  για κάθε είδος χωριστά.

3.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

-     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

-     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα υλικά.

Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά

ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του

πέντε (5).

Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι

προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική

παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών προσφοράς

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που

προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων από την διακήρυξη ειδών, ορίζεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής  της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το είδη μέσα

στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Σε περίπτωση που δεν

παραδοθούν τα είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον

ανάδοχο, του επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΤΕΙ

Λάρισας οι προβλεπόμενες ποινές από τον κανονισμό προμηθειών του δημοσίου. (Π.Δ.

118/2007).  Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρνει αποκλειστικά και

ολοκληρωτικά  αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την

επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες  αφότου συμβούν τα

περιστατικά που την συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο

σύνολο της το έργο που του ανατέθηκε.

4.2. Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή των υλικών.

α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή

Παραλαβής, η οποία ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό και συντάσσει το σχετικό

Πρωτόκολλο.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί

Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74).

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

6.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής

προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την

κατακυρωτική απόφαση.

6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού

όργανο του φορέα ως εξής:

6.2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού  διαστήματος   από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία   διενέργειας του  διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας  αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό  όργανο του φορέα που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

6.2.2. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια  διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά την γνωμοδότηση αυτού.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

6.2.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την προβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8α

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο(2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

6.2.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

6.2.6. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση τη σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα..

6.2.7. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.2.8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-05 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω Π.Δ./τος, απαιτείται  να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας των υπό παροχή ειδών.. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»).

6.3.      Για τις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα ισχύει ο Ν.2522/97

(άρθρα 1 – 5).

6.4       Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεων απορρεουσών

Υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση, η ενεχυρίαση των απαιτήσεων

του αναδόχου σε οποιαδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας

και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση

της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική επιστολή καλής

εκτέλεσης, του άρθρου 8.2 του Παραρτήματος Β, η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ

Λάρισας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην

προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,

κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του

και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου

συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν

παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο

παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση

του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης δεν θα

αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  - Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν

η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών

υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας

βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

. 8.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% της προϋπολογιζόμενης αξίας των ζητουμένων από την διακήρυξη υλικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

8.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, θα προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνο ισχύς της, θα είναι μέχρι της επιστροφής της από την αναθέτουσας αρχή που κάνει τον διαγωνισμό.

8.3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Π.Δ.).

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη 8/2011)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης», όπως αυτός προσδιορίζεται στη συνέχεια. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η  βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110  βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων .

Οι ομάδες και συντελεστές κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ Α’ |  |
| 1. | Κόστος |  |
| 2. | Συμφωνία προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. | 35 |
| 3. | Ποιότητα και Αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. | 20 |
| 4. | Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού | 15 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 70 |
|  | ΟΜΑΔΑ Β’ |  |
| 1. | Τεχνική υποστήριξη, ποιότητα SERVICE, συντήρηση –δύο χρόνια και ανταλλακτικά 10 χρόνια. | 15 |
| 2. | Εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης ένα χρόνο. | 10 |
| 3. | Χρόνος παράδοσης | 5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 30 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100 |

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συγκριτική τιμή Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτουμένων από την διακήρυξη υπηρεσιών. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής Οικονομικής Προσφοράς, ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση και ανάλυση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής είδους/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει το είδος/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης κ.λ.π.). Εάν μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά,

με έμφαση στην εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς είναι 70% και της Οικονομικής Προσφοράς 30%. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

- Αξιολόγηση  των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 0,7* (Bi/Bmax ) + 0,3 * (Kmin /Ki).

Όπου:

Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά

Bi:  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Ki:  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται

την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών θεωρείται  και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.

- Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις

από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται

ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της

διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την

παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

- Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων

της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορές που το τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη των υλικών, απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

- Το ΤΕΙ Λάρισας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι

προσφερόμενη τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.

- Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν

Απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

11.Το ΤΕΙ Λάρισας  διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του

διαγωνισμού χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων [υποψηφίων

αναδόχων].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ

(Ανήκει στη διακήρυξη 8/2011)

| α/α | Είδος Εξοπλισμού | Ποσότητα | Δαπάνη € (με Φ.Π.Α.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΦΠΑ1 | Κλίβανος αποξήρανσης φυτικών ιστών | 1 | 6.800,00 |
| ΦΠΑ2 | Θάλαμος ανάπτυξης φυτών | 1 | 16.000,00 |
| ΦΠΑ3 | Ψυχόμενο Λουτρό | 1 | 5.800,00 |
| ΦΠΑ4 | # Ανακινούμενος επωαστήρας | 1 | 14.500,00 |
| ΦΠΑ5 | Φυγόκεντρος | 1 | 4.500,00 |
| ΦΠΑ6 | Ομογενοποιητής & διασπορέας, τύπου ultra turrax | 1 | 3.000,00 |
| ΦΠΑ7 | Μικροπιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου | 8 | 1.600,00 |
| ΦΠΑ8 | Δειγματολήπτης μικροβιακού φορτίου αέρα | 1 | 3.700,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Α |  | 55.900,00 |
| ΦΠΒ1 | Συσκευή Εκχύλισης SOXHLET 6 Θέσεων | 1 | 20300,00 |
| ΦΠΒ2 | Κλίβανος Υψηλών Θερμοκρασιών (MUFFLE OVEN) | 1 | 3500 |
| ΦΠΒ3 | Κλίβανος Ξηρής Αποστείρωσης 115L | 1 | 2000 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Β |  | 25.800 |
| ΦΠΓ1 | Διοφθάλμιο Εργαστηριακό Μικροσκόπιο | 1 | 1.350,00 |
| ΦΠΓ2 | Διοφθάλμιο εργαστηριακό Στερεοσκόπιο | 1 | 500,00 |
| ΦΠΓ3 | Κλίβανος υγρής Αποστείρωσης | 1 | 2.850,00 |
| ΦΠΓ4 | Αναλυτικός ζυγός | 1 | 750,00 |
| ΦΠΓ5 | Ζυγός ακριβείας | 1 | 500,00 |
| ΦΠΓ6 | Ψηφιακό φορητό πεχάμετρο | 1 | 600,00 |
| ΦΠΓ7 | Laminar Flow | 1 | 3.450,00 |
| ΦΠΓ8 | Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας | 1 | 330,00 |
| ΦΠΓ9 | Ανακινητήρας Vortex | 1 | 150,00 |
| ΦΠΓ10 | Μονοκάναλη πιπέττα | 2 | 220,00 |
| ΦΠΓ11 | Θάλαμος Ιστοκαλλιέργειας | 2 | 16.000,00 |
| ΦΠΓ12 | Συντηρητές κρασιών – Συσκευές διατήρησης κλίματος | 1 | 2.600,00 |
| ΦΠΓ13 | Σπαστήρας – διαχωριστής σταφυλιών ηλεκτρικός 1,5 hp μονοφασικό. |  | 500,00 |
| ΦΠΓ14 | Αντλία κρασιού 0,5 hp μονοφασικό |  | 150,00 |
| ΦΠΓ15 | Δύο (2) δεξαμενές ανοξείδωτες (INNOX) 100 lιt |  | 300,00 |
| ΦΠΓ16 | Κάδος ανοιχτός (πλαστικός) 300 lit |  | 150,00 |
| ΦΠΓ17 | Αυτόματη συσκευή Kjeldahl | 1 | 15.000,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ Γ |  | 45.400,00 |
| ΦΠΘ1 | Προμήθεια ενός (1) αλυσοπρίονου | 1 | 510,00 |
| ΦΠΘ2 | # Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο | 1 | 930,00 |
| ΦΠΘ3 | # Ψαλίδι μπορντούρας | 1 | 640,00 |
| ΦΠΘ4 | # Πολυμηχανήμα κήπου με παρελκόμενα | 1 | 1430,00 |
| ΦΠΘ5 | # Φρακτοκόπτης με ρυθμιζόμενα μαχαίρια - ρυθμιζόμενος σε γωνία 135 μοιρών | 1 | 640,00 |
| ΦΠΘ6 | # Φυσητήρας με σιγαστήρα με σετ αναρρόφησης | 1 | 620,00 |
| ΦΠΘ7 | # Πλυστικό κρύου νερού | 1 | 450,00 |
| ΦΠΘ8 | # Ψεκαστήρας με ραντιστήρα πλάτης | 1 | 1360,00 |
| ΦΠΘ9 | # Αναβάθμιση κεφαλής άρδευσης | 1 | 1045,00 |
| ΦΠΘ10 | # ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ | 1 | 3800,00 |
| ΦΠΘ11 | # Μονάδα ελέγχου κλίματος | 1 | 1107,00 |
| ΦΠΘ12 | Οικονομικός μη-τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός. | 1 | 3.750,00 |
| ΦΠΘ13 | # Υλικά στήριξης αναρριχώμενων καρποφόρων φυτών | 1 | 3.000,00 |
| ΦΠΘ14 | # Συσκευή σχηματισμού κάλλου εμβολιασμένων φυτών (Hot callusing device) | 1 | 13.000,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ |  | 32282,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΜ. ΦΠ |  | 159.382,00 |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ     ΟΡΓΑΝΩΝ :

ΦΠΑ1.	Κλίβανος αποξήρανσης φυτικών ιστών.

Προϋπολογισμού  6800 €

Χωρητικότητα : περίπου 1900 Lt

Εσωτερική  κατασκευή  εξ’ ολοκλήρου από  ανοξείδωτο  αντιμαγνητικό  18/8,304   .

Μεταλλικός σκελετός με ειδική ηλεκτροστατική βαφή.

Εξωτερική επένδυση από χάλυβα  ηλεκτροστατικής βαφής.

Ενισχυμένοι  κυκλοφορητές  αέρα με φυγοκεντρικές φτερωτές, με αντισκωριακή προστασία, για  ομοιόμορφη  κατανομή  θερμοκρασίας .

Σύστημα απόρριψης αέρα για ξήρανση υλικού υψηλής αρχικής υγρασίας.

Αντιστάσεις  ανοξείδωτες  αέρος .

Πόρτα  ανοξείδωτη εσωτερικά ,  με λάστιχο  στεγανοποίησης .

Περιοχή  λειτουργίας : 50ºC  έως  150ºC.

Ακρίβεια  ρύθμισης: 0,1°

Ακρίβεια  ένδειξης: 0,5°

Ακρίβεια  θερμοστάτησης: 1-3°

Ομοιογένεια 3-5%.

Στα μοντέλα 1-4 αυτόνομες κατασκευές- υπάρχουν ράφια  προσθαφαιρούμενα, και  θέσεις-υποδοχές  ρύθμισης κατά ύψος.

Ηλεκτρονικός  ψηφιακός  θερμοστάτης-θερμόμετρο  με δύο οθόνες  (επιθυμητής  και  πραγματικής  θερμοκρασίας) με μικροεπεξεργαστή ,PID , γενικός  διακόπτης  και  ενδεικτικά για κάθε παράμετρο.

Alarm  υπερθέρμανσης.

Θερμοστάτες (δύο) ασφαλείας, εσωτερικής τοποθέτησης.

Μεταφορά και τοποθέτηση του θαλάμου στο χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.

Επίδειξη λειτουργίας.

ΦΠΑ2.	Θάλαμος ανάπτυξης φυτών

Προϋπολογισμού  16.000 €

Εσωτερική χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1000 λίτρα

Να διαθέτει έλεγχο της θερμοκρασίας μέσω ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή

Περιοχή ρύθμισης της θερμοκρασίας +2- 40C έως + 40-450C με σβηστά φώτα και +8-120C έως 40-450C με αναμμένα τα φώτα

Να διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας

Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας

Να διαθέτει φωτισμό με μέγιστη ένταση 11.000 lux

Να διαθέτει ανεξάρτητο διακόπτη για κάθε λάμπα

Να διαθέτει ρύθμιση μέρας – νύχτας με προγραμματιζόμενο χρονοδιακόπτη

Να διαθέτει κλειδαριά στις πόρτες  (δύο πόρτες)

Να διαθέτει οπτικό και ηχητικό συναγερμό για υπέρβαση ορίου θερμοκρασίας

Να διαθέτει ψυκτικό μηχανισμό φιλικό προς το περιβάλλον (non-CFC)

Να διαθέτει συμπιεστή ερμητικού τύπου χαμηλού θορύβου.

Το εσωτερικό και το εξωτερικό του θαλάμου να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Να διαθέτει μαγνητικό κλείσιμο στις πόρτες

Να διαθέτει ράφια ρυθμιζόμενου ύψους

Να διαθέτει αυτόματη απόψυξη με εξαχνωτή νερού

Τάση τροφοδοσίας 220 V / 50Hz

Να διαθέτει ράφια

ΦΠΑ3.	Ψυχόμενο Λουτρό

Προϋπολογισμού  5.800  €

Πρόκειται για ψυχόμενο λουτρό με κυκλοφορητή

Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας με μικροεπεξεργαστή

Οθόνη LCD (υγρών κρυστάλλων)

Ένδειξη θερμοκρασίας σε οC και οF

Σταθερότητα Θερμοκρασίας ±0,05οC (από 0 έως 100οC) και ±0,2οC (από 0 έως -30οC)

Ανάλυση 0,1 oC

Χωρητικότητα: 8 λίτρα

Εύρος θερμοκρασιών: -30 έως 100 oC

Ροή: 12 l/min

Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας Pt 100

Όρια ενεργοποίησης αλάρμ

Δυνατότητα βαθμονόμησης

Ένδειξη χαμηλής στάθμης

Κατασκευή θερμαντικού στοιχείου από ανοξείδωτο χάλυβα (INCOLOY), ανθεκτικό σε οξειδωτικό περιβάλλον

Ρύθμιση της ροής του κυκλοφορητή

Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσω RS 232 θύρας

Διατίθεται με πηνίο για θερμοκρασίες δωματίου με χρήση νερού βρύσης

Θερμοστάτης ασφαλείας

Ισχύς: περί τα 1460 W

Βάρος: περί τα 30 kg

Διαστάσεις δεξαμενής (Ύψος × Πλάτος × Βάθος): 12 × 20 × 14 cm.

Διαστάσεις εξωτερικές (Ύψος × Πλάτος × Βάθος): 36 × 66 × 44 cm.

Υλικό κατασκευής δεξαμενής: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 310.

Υλικό κατασκευής πλαισίου: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.

Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ένα (1) έτος.

Κατασκευασμένη με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας DIN 12879.2.

Λυχνία προειδοποίησης ανόδου της θερμοκρασίας σε καθορισμένο από τον χειριστή σημείο.

Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση που η δεξαμενή δεν φέρει επαρκή ποσότητα υγρού ή όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο.

ΦΠΑ4.	Ανακινούμενος επωαστήρας

Προϋπολογισμού  14.500  €

Να είναι ψηφιακός, επιτραπέζιος και ψυχόμενος.

Να είναι κατάλληλος για καλλιέργειες κυττάρων, διαδικασίες εξαγωγής, υβριδισμό, διαγνωστικά τεστ, καλλιέργειες βακτηρίων  κ.ά.

Να διαθέτει διαφανές καπάκι για παρατήρηση των δειγμάτων χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στην εσωτερική θερμοκρασία.

Να διαθέτει τριπλή έκκεντρη οδήγηση για μεγάλα φορτία, παρέχοντας ομοιογενή ανακίνηση και δυνατότητα 24ωρης συνεχούς λειτουργίας ακόμη και σε μεγάλες ταχύτητες.

Να διαθέτει ρυθμιστή θερμοκρασίας PID που εμφανίζει ακριβώς και να ελέγχει την θερμοκρασία του θαλάμου με ακρίβεια ± 0,1ο C σε όλο το εύρος στους 37ο C.

Να διαθέτει κινητήρα στερεάς κατάστασης DC χωρίς ψήκτρες, με ρυθμιζόμενη ταχύτητα από 15 έως 500rpm ±1 rpm, και δυνατότητα συνεχούς ή προγραμματιζόμενου χρόνου λειτουργίας από 0,1 έως 999 ώρες ή 0,1 έως 999 λεπτά.

Η μέτρηση του χρόνου να γίνεται προς τα πάνω στη συνεχή λειτουργία και προς τα κάτω σε λειτουργία με προγραμματισμένο χρόνο.

Να διαθέτει τρεις ξεχωριστές οθόνες LED που να εμφανίζουν ταυτόχρονα την ταχύτητα, τον χρόνο λειτουργίας και την θερμοκρασία έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα.

Να διαθέτει ηχητική και οπτική ειδοποίηση σε περίπτωση απόκλισης της θερμοκρασίας. Η θέρμανση να σταματά σε περίπτωση που η θερμοκρασία αποκλίνει ±1ο C από την προγραμματισμένη.

Σε περίπτωση υπέρβασης της ταχύτητας κατά ± 10% από την προγραμματισμένη, η ανακίνηση να σταματά και να υπάρχει  ηχητικό και οπτικό alarm.

Να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ταχυμέτρου και ένδειξης των στροφών/λεπτό για την εξασφάλιση ακριβών συνθηκών λειτουργίας.

Σε περίπτωση ανισοβαρούς φόρτωσης, ένας αισθητήρας να σταματά την κίνηση της πλατφόρμας όταν ανιχνεύονται δονήσεις και να υπάρχει οπτικό και ηχητικό alarm που να εξακολουθεί έως ότου η κατάσταση διορθωθεί.

Η ανακίνηση να ξεκινά μαλακά έτσι ώστε να αποφεύγονται πιτσιλίσματα από τα περιεχόμενα των δοχείων, η ύγρανση των καλυμμάτων των φιαλών και  απότομες εκκινήσεις και διακοπές.

Οι προγραμματισμένες παράμετροι να παραμένουν στην μνήμη κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος και η συσκευή να ξεκινά αυτόματα όταν η βλάβη αποκατασταθεί.

Να διαθέτει έξοδο RS 232 για σύνδεση με Η/Υ και παρακολούθηση της ταχύτητας, του χρόνου και της θερμοκρασίας από απόσταση.

Παρακολούθηση της θερμοκρασίας και έξοδος για σύνδεση με καταγραφικό για μόνιμη καταγραφή της.

Να διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση με ανεξάρτητο θερμοστάτη παρέχοντας πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης του κυρίως ρυθμιστή θερμοκρασίας.

Η ανακίνηση να σταματά όταν το καπάκι ανοίγει.

Διάμετρος ανακίνησης: 1,9cm.

Μέγιστο φορτίο 22,7 κιλά.

Εύρος θερμοκρασίας από 15ο κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 60ο C, με ακρίβεια ± 0,1ο C στους 37ο C στη φιάλη.

Να παραδίδεται με πλατφόρμα γενικής χρήση διαστάσεων 45,7 x 45,7 cm.

Χωρητικότητα: 113 κλιπς για φιάλες των 10ml, 64 κλιπς για φιάλες των 25ml, 32 κλιπς για φιάλες των 50ml, 32 κλιπς για φιάλες των 125ml, 16 κλιπς για φιάλες των 250ml, 16 κλιπς για φιάλες των 500ml, 5 κλιπς για φιάλες των 1000ml και 4 κλιπς για φιάλες των 2000ml.

Διαστάσεις: 86,4 x 57,2 x 55,9 (ύψος) cm, περίπου.

Τροφοδοσία 220-240V, 50/60 Ηz.

Να περιλαμβάνει κλιπ για φιάλες των 250m και κλιπ για φιάλες των 1000ml.

Να πληρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και φέρει την επισήμανση CE.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών

Το όργανο να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με όλα τα παρελκόμενα και τα αξεσουάρ ασφαλείας.

ΦΠΑ5.	Φυγόκεντρος

Προϋπολογισμού  4.500  €

4 X 100 ml, 16 X 15 ml

Να έχει εύρος στροφών/λεπτό από 0 έως 4.200 rpm (3030 g).

Ο θάλαμος φυγοκέντρησης να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.

Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις της ταχύτητας σε rpm και σε g, του χρόνου φυγοκέντρησης και του χρησιμοποιούμενου προγράμματος φυγοκέντρησης.

Να έχει μέγιστο όγκο φυγοκέντρησης: 400 ml.

Να έχει μέγιστο αριθμό σωληναρίων: 4 X 100 ml.

Να έχει προγραμματιζόμενο χρόνο φυγοκέντρησης από 0 έως 15 λεπτά και δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας.

Να έχει έξαιρετικά ήσυχη & ασφαλή λειτουργία, με σύστημα ασφαλείας – διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση μη ισοσταθμισμένης κεφαλής, με οπτική ένδειξη LED.

Να είναι φιλική στο χειρισμό μέσω πλήρους προγραμματισμού όλων των παραμέτρων φυγοκέντρησης σε εύχρηστο ψηφιακό πάνελ (on/off button, timer, open lid lamp, digital display for time & speed, PULSE button for short operation).

Να είναι κατασκευασμένη με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας UNE-EN 61010-2-020. Ηλεκτρομαγνητική επιτάχυνση, φρένο, και καπάκι.

Να δέχεται πλήθος κεφαλών (γωνιακών και οριζόντιων) και αξεσουάρ

Να έχει διαστάσεις φυγόκεντρου (ύψος/πλάτος/μήκος): 29 / 39 / 44 cm.

Να έχει Βάρος (φυγόκεντρου): 22 Kg.

Να έχει ισχύς 210 W

Να πληρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και φέρει την επισήμανση CE.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών

Να συμπεριλαμβάνονται: η κεφαλή και τα σωληνάρια φυγοκέντρησης

ΦΠΑ6.      Ομογενοποιητής & διασπορέας, τύπου ultra turrax

Προϋπολογισμού  3.000  €

Να ομογενοποιεί ιστούς (φυτικούς και ζωίκούς) καθώς και υγρά (παχύρευστα & λεπτόρευστα), πηκτές, αιωρήματα, γαλακτώματα κλπ.

Να είναι τύπου, Ultra turrax type

Να περιλαμβάνει τον Ομογενοποιητή, το Εργαλείο διασποράς, το Στατό στήριξης, και όλα τα παρελκόμενα Αξεσουάρ ασφαλείας

Να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και φέρει την επισήμανση CE.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών

Το όργανο να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Αιτιολόγηση προμήθειας: Για τις εργαστηριακές ασκήσεις των σπουδαστών και τη διεξαγωγή των πτυχιακών εργασιών και της έρευνας στο Τμήμα ΦΠ.

ΦΠΑ7.	Μικροπιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου.   Τεμάχια    8

2 τεμάχια 0,5-10 μl,

2 τεμάχια 2-20 μl

2 τεμάχια 20-200 μl

2 τεμάχια 100-1000 μl

Προϋπολογισμού  3.000  €

Υψηλής ακρίβειας μικρομετρικός μηχανισμός για τη μέτρηση του επιθυμητού όγκου.

Ανθεκτική στα οξέα, κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ελαφριά κατασκευή

Με ψηφιακή ένδειξη – ρύθμιση όγκου (50-300 μl).

Το κυρίως σώμα της πιπέττας να έχει χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.

Να διαθέτει μηχανισμό αυτοκλειδώματος της εκάστοτε επιθυμητής ρύθμισης.

Ελάχιστη απαίτηση συντήρησης.

Να διαθέτει πιστοποιητικό βαθμονόμησης (εγγύηση ποιότητας).

ΦΠΑ8.       Δειγματολήπτης μικροβιακού φορτίου αέρα

Προϋπολογισμού  3.700  €

Να καλύπτει τις Ευρωπαϊκές οδηγίες  CEN/TC 243/WG2.

Η διαδικασία δειγματοληψίας να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή με δυνατότητα προγραμματισμού:

•	5 διαφορετικών ταχυτήτων δειγματοληψίας.

30 lit/min

60 lit/min

90 lit/min

100 lit/min

120 lit/min

•	Να είναι όγκου αέρα από 1 έως 1000 λίτρα με βήματα του 1 λίτρου.

•	Να διαθέτει

Nα διαθέτει:

Xρονοκαθυστέρηση.

Δυνατότητα λειτουργίας με τηλεχειριστήριο υπέρυθρων ακτινών (IR).

Οθόνη όπου εμφανίζονται οι παράμετροι λειτουργίας.

Δυνατότητα προγραμματισμού διαδοχικών δειγματοληψιών με χρονοκαθυστέρηση (interval sampling)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (Ni/Mh memory effect free) με ένδειξη φόρτισης, ένδειξη  για χαμηλή φόρτιση και αυτονομία 4 ωρών.

Δυνατότητα βαθμονόμησης (calibration) με τη χρήση ειδικού Kit βαθμονόμησης.

Αλουμινένια κεφαλή δειγματοληψίας με δυνατότητα αποστείρωσης είτε σε υγρό κλίβανο είτε με φλόγα.

Κεφαλή δειγματοληψίας με κωνικές οπές διαμέτρου 1mm

Να έχει δυνατότητα δειγματοληψίας υπό δύο διαφορετικές γωνίες

Να γίνεται αποθήκευση και επανεμφάνιση έως και 99 δηγμάτων, με εκτύπωση διαθέσιμων πληροφορίων:αριθμός δείγματος ,ημερομηνία, ώρα, χρόνος δειγματοληψίας, ποσόν δείγματος.

Τρίποδα στήριξης

Σειριακή έξοδος για σύνδεση με PC και software.

Διαστάσεις	: 300 x 120 x 140mm (W x D x H)

Η παράδοση να περιλαμβάνει βαλιτσάκι μεταφοράς με αλουμινένια κεφαλή δειγματοληψίας, τηλεχειριστήριο υπέρυθρων ακτινών, φορτιστή μπαταρίας με ένδειξη πλήρους φόρτισης, φλόγιστρο, οδηγίες χρήσης , πακέτο με 7 pca contact plates και πιστοποιητικό βαθμονόμησης ταχύτητας ροής.

ΦΠB1. Συσκευή Εκχύλισης SOXHLET 6 Θέσεων

Προϋπολογισμού  20.300  €

Συσκευή εκχύλισης Soxhlet έξι (6) θέσεων,  τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:

- Η συσκευή να διαθέτει 6 θέσεις δειγμάτων για ταυτόχρονη ανάλυση.

- Η συσκευή να μπορεί να συνδεθεί με extra συσκευές για τυχόν μεγαλύτερες ανάγκες.

- Η κάθε extra συσκευή να μπορεί προγραμματίζεται ανεξάρτητα.

- Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα . Τα στάδια της διαδικασίας, δηλαδή εκχύλιση και εξάτμιση,  να παρακολουθούνται ηλεκτρονικά ώστε να μην απαιτείται η παρουσία του χειριστή.

- Να διαθέτει ηλεκτρικά θερμαινόμενες πλάκες, ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη μεταφορά θερμότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

- Το σύστημα θέρμανσης να παρέχει προστασία από δημιουργία σπινθήρων.

- Όλοι οι συνήθεις οργανικοί διαλύτες (όπως ακετόνη, αιθυλαιθέρας, διαιθυλαιθέρας, διμεθυλαιθέρας, 1-βουτανόλη, 2-βουτανόλη, χλωροφόρμιο, κυκλοεξάνιο, πετρελαϊκός αιθέρας, κ.α.) καθώς και μίγματα αυτών να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

- Να κάνει αυτόματη ανάκτηση διαλυτών.

- Να διαθέτει οπτικό αισθητήριο ελέγχου της στάθμης του δοχείου συλλογής του διαλύτη.

- Να διαθέτει εμπρόσθια πόρτα ασφαλείας η οποία να ανοίγει αυτόματα από το controller.

- Να διαθέτει προστασία έναντι υπέρβασης της θερμοκρασίας.

- Να διαθέτει ηχητικό και οπτικό σήμα προειδοποίησης για τυχόν πρόβλημα στο σύστημα.

- Να διαθέτει σύστημα φωτισμού στα ποτήρια εκχύλισης για συνεχή έλεγχο.

- Η συσκευή να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό προγραμματιστή, με τον οποίο να είναι εύκολος ο έλεγχος και ο προγραμματισμός των μεθόδων. Να μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 15 προγράμματα για διαφορετικούς διαλύτες.

- Να συνοδεύεται από αεροσυμπιεστή.

- Να λειτουργεί σε τάση 230V/ 50Hz.

- Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με ISO 9001 και διαθέτει CE Mark.

ΦΠB.2   Κλίβανος Υψηλών Θερμοκρασιών  (MUFFLE OVEN)

Προϋπολογισμού  3.500  €

Κλίβανος υψηλών θερμοκρασιών (Muffle Oven), με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Να είναι κλίβανος υψηλών θερμοκρασιών εξωτερικά κατασκευασμένος από χάλυβα με εποξεική βαφή κατάλληλος για χρήση σε θερμοκρασίες μέχρι τουλάχιστον 1.100οC.

- Να δύναται να λειτουργεί συνεχώς σε θερμοκρασίες μέχρι και 1.050oC τουλάχιστον.

- Να επιτυγχάνει χρόνο επίτευξης μέγιστης θερμοκρασίας ίσο ή μικρότερο των 65min.

- Να διαθέτει όγκο θαλάμου τουλάχιστον 6,2L.

- Να διαθέτει αναλυτική ικανότητα τοποθέτησης θερμοκρασίας και ένδειξης: 1°C.

- Ο θάλαμος του κλιβάνου να είναι κατασκευασμένος από πυρίμαχα τούβλα και κεραμικό υλικό.

- Τα πυρίμαχα τούβλα να είναι τοποθετημένα στη βάση και στο εμπρός μέρος  του θαλάμου καύσης καθώς εκεί υπάρχουν οι περισσότερες χημικές και μηχανικές φορτίσεις.

- Τα θερμαντικά στοιχεία να είναι τυλιγμένα γύρω από κεραμικούς σωλήνες τοποθετημένους στα πλάγια του θαλάμου για καλή ομοιομορφία θερμοκρασίας και γρήγορη θέρμανση αλλά και εύκολη αλλαγή.

- Να διαθέτει διπλή μόνωση από κεραμικό υλικό (fiber board) και στρώμα αέρα ανάμεσα στο θάλαμο και στο εξωτερικό για καλή μόνωση και διατήρηση του εξωτερικού μέρους του θαλάμου κρύου.

- Να διαθέτει πόρτα που ανοίγει κάθετα με αντίβαρο ώστε να αποφεύγεται η επαφή της ζεστής επιφάνειας με το χρήστη. Να διαθέτει μικροδιακόπτη που να διακόπτει τη θέρμανση όταν ανοίγει η πόρτα.

- Ο έλεγχος θερμοκρασίας να πραγματοποιείται μέσω PID μικροεπεξεργαστή με ένδειξη προγραμματισμένης και πραγματικής θερμοκρασίας.

- Να διαθέτει συναγερμό σε περίπτωση προβλήματος στον αισθητήρα θερμοκρασίας και σε περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας πάνω από την προγραμματισμένη.

- Τάση λειτουργίας: 230V/50Hz

- Να λειτουργεί σε ρεύμα: 220V / 50Hz

- Η συσκευή να φέρει σήμανση CE mark.

16. Να συνοδεύεται από από  σετ 6βπορσελάνινων καψών

ΓΕΝΙΚΑ

- Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.

- Να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.

- Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.

- Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

ΦΠB.3  Κλίβανος Ξηρής Αποστείρωσης  115L

Προϋπολογισμού  2.000  €

Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης 115L, με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Κλίβανος ξηρής αποστείρωσης 115L, με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

1.Να είναι κλίβανος κατάλληλος για ξηρή αποστείρωση γυάλινων, μεταλλικών και λοιπών υλικών, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι.

2.Να είναι κλίβανος φυσικής κυκλοφορίας αέρος (natural air circulation).

3.Να διαθέτει εσωτερικό ωφέλιμο όγκο ίσο ή μεγαλύτερο των 115 L.

4.Να διαθέτει ικανότητα θερμοστάτησης σε θερμοκρασίες από θερμοκρασία δωματίου +8oC (RT+8oC) μέχρι τουλάχιστον 220οC.

5.Να διαθέτει θερμοκρασιακή ομοιομορφία (uniformity): ίση με +3,7οC ή καλύτερη, μετρούμενη στους 150oC.

6.Να διαθέτει θερμοκρασιακή ακρίβεια (temperature fluctuation): ίση με +0,4οC ή καλύτερη, μετρούμενη στους 150oC.

7.Να διαθέτει εσωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel).

8Να συνοδεύεται από τρια ράφια.

9.Να ελέγχεται από ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή με μεγάλη ψηφιακή οθόνη και πλήκτρα λειτουργιών (function keys) για τη ρύθμιση και εμφάνιση της θερμοκρασίας.

10Να διαθέτει λειτουργία χρονοδιακόπτη με ικανότητα ρύθμισης μέχρι 9999 min τουλάχιστον.

11Να διαθέτει πιστοποίηση ασφαλείας ως προς τη θερμοστάτηση τύπου Class I.

12Να λειτουργεί σε ρεύμα: 220V / 50Hz

13Η συσκευή φέρει σήμανση CE mark.

ΓΕΝΙΚΑ

1.Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.

2.Να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία.

3.Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.

4.Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

ΦΠΓ1.	   Διοφθάλμιο Εργαστηριακό Μικροσκόπιο

Προϋπολογισμού  1350  €

Διοφθάλμιο Εργαστηριακό Μικροσκόπιο με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:

- Διοφθάλμιο μικροσκόπιο με κεφαλή των 30ο που περιστρέφεται κατά 360ο.

- Φέρει προσοφθάλμιους φακούςWF10x/ 22mm high-point

- Objectives: Plan Achromatic 4x, 10x, 40x, 100x(oil immersion)

- Revolver: Quintuple reversed

- Stage: 	Double layer with mechanical sliding stage, 175x145 mm

- Focusing: Coaxial coarse and fine focusing system, with focusing stop mechanism

- Condenser: 1.2 N.A. swing-out type, with centring system

- Illuminator: External with active cooling system; 12V/50W centrable halogen bulb. Field diaphragm

ΦΠΓ2.     Διοφθάλμιο εργαστηριακό Στερεοσκόπιο

Προϋπολογισμού  500  €

Διοφθάλμιο εργαστηριακό Στερεοσκόπιο, με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Διοφθάλμιο στερεοσκόπιο με κεφαλή των 45ο που περιστρέφεται κατά 360ο.

- Φέρει προσοφθάλμιους φακούςWF10x/20mm.

- Δυνατότητα διόρθωσης της διακορικής απόστασης από 51 έως 75mm και της ανισομετρίας των οφθαλμών.

- Τράπεζα εργασίας αποτελούμενη από ένα δίσκο άσπρο/μαύρο (για αντίθεση) και κρυστάλλινο δίσκο για τον διερχόμενο φωτισμό. Φέρει ελάσματα για την συγκράτηση αντικειμένων.

- Συνεχής ρύθμισης του zoom από 0,7x έως 4,5x.

- Ρύθμιση της εστίασης με δύο μικρομετρικά κομβία.

- Φέρει δύο ρυθμιζόμενης έντασης φωτεινές πηγές μια για διερχόμενο και μια για προσπίπτοντα φωτισμό.

- Πηγές φωτισμού λυχνίες αλογόνου 12V, 10W

ΦΠΓ3.	  Κλίβανος υγρής Αποστείρωσης

Προϋπολογισμού  2850  €

Κλίβανος υγρής Αποστείρωσης, με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Αυτόματος οριζόντιος κλίβανος υγρής αποστείρωσης χωρητικότητας 23 L με πλήρη έλεγχο λειτουργίας από μικροεπεξεργαστή, που επιτρέπει τον προγραμματισμό της θερμοκρασίας, του χρόνου και την περίοδο ξήρανσης.

- Φέρει μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων για την ένδειξη της ημερομηνίας, του αριθμού προγράμματος, της πίεσης, και της θερμοκρασίας και του χρόνου που έχει διανυθεί,.

- Φέρει συστήματα προστασίας από υπερπίεση και υπερθέρμανση.

- Φέρει οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς σε περιπτώσεις υπερθέρμανσης, υπερπίεσης, διακοπής ρεύματος, ύπαρξης σπασμένου θερμοστοιχείου και αισθητήρα πίεσης και βλάβης θερμοστάτη.

- Έχει 4 αποθηκευμένα προγράμματα αποστείρωσης: Universal (134ο C- 4min), Quick (134 οC-4min), Gentle (121ο C- 20min), Prion (134ο C- 20min)

- Μπορεί και αποθηκεύει τους 25 τελευταίους κύκλους αποστείρωσης και τους αρχειοθετεί ως:

- All cycles

- Completed cycles

- Alarm cycles

- Stopped cycles

- Printed cycles

- Διαθέτει σύστημα ασφαλείας στο καπάκι του.

- Η κατασκευή είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Διαθέτει δοχείο νερού 5L

- Περιοχή θερμοστάτησης 110 – 140ο C, με ακρίβεια 1ο C.

- Φέρει χρονόμετρο αποστείρωσης 1-99min και χρονόμετρο ξήρανσης 10-60min.

- Προσφέρεται με τρία μετακινούμενα ράφια, ενώ μπορεί να δεχτεί μέχρι και 6.

- Φέρει έξοδο RS 232 για επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

- Τροφοδοσία στα 230V, 50Hz, 2500W.

ΦΠΓ4.	  Αναλυτικός ζυγός

Προϋπολογισμού  750  €

Αναλυτικός ζυγός με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Εύρος ζύγισης: 83gr

- Readout: 0.0001g

- Επαναληψιμότητα: 0.1mg

- Γραμμικότητα: ± 0.2mg

- Απόβαρο πλήρους κλίμακας.

- Λειτουργία autotest για όλες τις παραμέτρους του ζυγού.

- Η βαθμονόμηση γίνεται με εξωτερικό πρότυπο βάρος (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή)

- Ο δίσκος ζύγισης και η βάση του θαλάμου ζύγισης αποτελούνται από ανοξείδωτο ατσάλι.

- Ένδειξη της απόκλισης από το προκαθορισμένο βάρος (100%) επί της% αντί γραμμαρίων.

- Προκαθορισμός τεμαχίων με επιλογή. Εναλλαγή ένδειξης από βάρος σε τεμάχια.

- Διάμετρος δίσκου ζύγισης: 80mm

- Χρόνος σταθεροποίησης μέτρησης: @ 2sec

- Τροφοδοσία: 230V

- Έξοδος: RS232 για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΦΠΓ5.	  Ζυγός ακριβείας       				Προϋπολογισμού   500  €

Ζυγός ακριβείας, με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας με μέγιστο βάρος ζύγισης 2000g.

- Αναγνωσιμότητα 0.01g.

- Γραμμικότητα: ± 0.03g

- Επαναληψιμότητα: 0.01g

- Φωτεινή οθόνη LCD με ύψος ψηφίων 18 mm

- Αυτόματος μηδενισμός και μέτρηση του απόβαρου σε όλη την περιοχή ζύγισης του ζυγού.

- Ζύγιση με κλίμακα ορίων

- Έχει μετατροπέα μονάδων

- Έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ

- Φέρει ανοξείδωτο δίσκο ζύγισης με διάμετρο 150 mm.

- Η βαθμονόμηση γίνεται με εξωτερικό πρότυπο βάρος (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή)

- Μέτρηση τεμαχίων: Προκαθορισμός τεμαχίων με επιλογή.

- Προσδιορισμός % : Ένδειξη της απόκλισης από το προκαθορισμένο βάρος (100%) επί της % αντί γραμμαρίων.

- Τροφοδοσία στα 230V AC.

ΦΠΓ6.	 Ψηφιακό   φορητό πεχάμετρο                 		 Προϋπολογισμού  600  €

Ψηφιακό φορητό πεχάμετρο, με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- pH: 0.00 ~ 14.00

- mV: -1999 ~ 1999

- Θερμοκρασία: -5 ~ 105 °C

- Καλώδιο σύνδεσης: BNC (>1012Ω); NTC 30 KΩ (both IP67)

- Τροφοδοσίας: 4AA batteries 1.5V

- Περιβάλλον λειτουργίας: 0 ~ 40 °C, 5 ~ 85% σχετική υγρασία

- Μέγεθος(WxDxH)/Βάρος: 220 x 90 x 45 mm / 325g (χωρίς μπαταρίες)

Αναγνωσιμότητα

- pH: 0,01

- mV: 1

- Θερμοκρασία: 0,1 °C

Ακρίβεια

- pH: ± 0.01

- mV: ± 1

Θερμοκρασία: ± 0.5 °C

ΦΠΓ7.	  Laminar Flow                                             		Προϋπολογισμού 3450 €

Laminar Flow με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Η κατασκευή είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και η τράπεζα εργασίας είναι αφαιρούμενη για τον εύκολο καθαρισμό της. Προαιρετικά προσφέρεται γυάλινο εμπρόσθιο κάλυμμα με λάμπα UV.

- Φέρει δύο φίλτρα, ένα προφίλτρο για σωματίδια > 0.5 μm, με ικανότητα 99,999% και το κυρίως φίλτρο HEPA για σωματίδια >= 0.3μm, με ικανότητα 85%, τα οποία αλλάζονται εύκολα.

- Η ταχύτητα της ροής του αέρα είναι σταθερή στα 0,45m/s και ελέγχεται από τον μικροεπεξεργαστή του θαλάμου.

- Φέρει οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς για οποιαδήποτε βλάβη και σε περίπτωση χαμηλής ή υψηλής ροής.

- Διαθέτει ψηφιακή οθόνη για την απεικόνιση της ροής του αέρα και των ωρών λειτουργίας του θαλάμου.

- Το ταμπλό περιλαμβάνει επίσης: -διακόπτη on/off

- -Χρονόμετρο για το χρόνο που έχει διανυθεί

- -Κουμπί μείωσης της ταχύτητας ροής του αέρα

- -Κουμπί ελέγχου για τη λάμπα UV, 15min

- Φέρει μία πρίζα ασφαλείας για την παροχή τάσεως σε συσκευές.

- Εσωτερικές διαστάσεις: (WxDxH) 1190x630x630 mm.

- Εξωτερικές διαστάσεις: (WxDxH) 1355x790x1390 mm

- Τροφοδοσία στα 230V AC.

ΦΠΓ8.	   Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας

Προϋπολογισμού  330 €

Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Φέρει τετράγωνη θερμαντική εστία από αλουμίνιο, διαστάσεων 150 x 150 mm.

- Ρύθμιση της θερμοκρασίας από 30 έως 330οC.

- Ρύθμιση του αριθμού στροφών στην περιοχή 250 έως 1250 rpm.

- Μέγιστος όγκος ανάδευσης 2 L.

- Ισχύς 600W.

ΦΠΓ9.	   Ανακινητήρας Vortex

Προϋπολογισμού    150  €

Ανακινητήρας Vortex με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Αυτόματη εκκίνηση της λειτουργίας με την τοποθέτηση του σωληναρίου, ή συνεχής λειτουργία με

- επιλογή από διακόπτη.

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανακίνησης από 300 – 3000 rpm.

- Υποδοχή σωλήνων διαμέτρου έως και 20 mm.

- Τροφοδοσία στα 230V AC.

ΦΠΓ10.    Μονοκάναλη πιπέττα      Τεμάχια 2

Μία (1)  10-100 μL

Μία (1)  100-1000 μL

Προϋπολογισμού  220  €

Μονοκάναλη πιπέττα μεταβαλλόμενου όγκου 10-100μL

Μονοκάναλη πιπέττα μεταβαλλόμενου όγκου 100-1000μL

ΦΠΓ11.    Θάλαμος  Ιστοκαλλιέργειας      ( 2 ΘΑΛΑΜΟΙ )

Προϋπολογισμού  16,000  €

Θάλαμος Ιστοκαλλιέργειας με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Εξωτερικές διαστάσεις (Π xΒ x Υmm): 1500Χ820Χ2160

- Χωρητικότητα Lt: 1000

- Αριθμός ραφιών: 6

- Απόσταση ραφιών: 20cm

- Εύρος θερμοκρασίας με φως: 10-40°C±0,5° C

- Εύρος θερμοκρασίας χωρίς φως: 4-40° C ±0,5° C

- Φωτισμός micromoles/m2/s 200

- Παροχή ρεύματος 220-240V 1pH/50Hz

ΦΠΓ12.    Συντηρητές κρασιών – Συσκευές διατήρησης κλίματος.

Προϋπολογισμού  2.600  €

Συντηρητές κρασιών – Συσκευές διατήρησης κλίματος με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Γυάλινη φιμέ πόρτα

- Καθαρή χωρητικότητα > 380 lit

- Ηλεκτρονική ομοιόμορφη ρύθμιση θερμοκρασίας από +5ο C έως +20ο C

- Χειρολαβή με ενσωματωμένο μηχανισμό ανοίγματος πόρτας

- Εσωτερικός φωτισμός

- Συναγερμός πόρτας και ανόδου θερμοκρασίας

- 5 ξύλινα ράφια ρυθμιζόμενα σε ύψος – ελάχιστης χωρητικότητας 160 μπουκάλια

- Ασφάλεια για παιδιά

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα

- Η κλειδαριά της πόρτας να εμπεριέχεται στη συσκευασία

- Ζώνη κλίματος SN-ST / ετήσια κατανάλωση max 180 KWh

ΦΠΓ 13.Σπαστήρας – διαχωριστής σταφυλιών ηλεκτρικός 1,5 hp μονοφασικό.

Προϋπολογισμού (500,00 €)

ΦΠΓ14. Αντλία κρασιού 0,5 hp μονοφασικό

Προϋπολογισμού  (150,00 €)

ΦΠΓ15. Δύο (2) δεξαμενές ανοξείδωτες (INNOX) 100 lιt

Προϋπολογισμού  (300,00 €)

ΦΠΓ 16. Κάδος ανοιχτός (πλαστικός) 300 lit

Προϋπολογισμού (150,00 €)

ΦΠΓ17.   Αυτόματη συσκευή Kjeldahl

Προϋπολογισμού   15.000  €

Αυτόματη συσκευή Kjeldahl με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

- Να αποτελείται από την αποστακτική μονάδα Kjeldahl, με αυτόματο έλεγχο της δεξαμενής ύδατος, ελεγχόμενη προσθήκη NaOH, προγραμματιζόμενο χρόνο απόσταξης, να συνοδεύτεται από ειδικές δεξαμενές για απιονισμένο νερό και για NaOH.

- Επίσης να συνοδεύτεται και από συσκευή πέψης Αζώτου κατά Kjeldahl 12 θέσεων ή 6 θέσεων Χ 2, με χωρητικότητα φιαλιδίων 250 ml και εύρος θερμοκρασίας  από 40 0C; έως 450 0C.

O προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη της εγκατάστασης και της παράδοσης σε πλήρη λειτουργικότητα στο Εργαστήριο Εδαφολογίας/ Λιπασματολογίας του Τμήματος ΦΠ, του ΤΕΙ Λάρισας, εφοδιασμένο με όλα τα αναγκαία συνοδευτικά υλικά που εξασφαλίζουν την άμεση λειτουργικότητα του.

ΦΠΘ1.Προμήθεια ενός (1) αλυσοπρίονου

Τεχνικές προδιαγραφές

Κυβισμός 45,4cc, ισχύς 2,0 ΚW/2,7 ΗΡ, βάρος 4,6 Kg, μήκος κοπής 40 cm

Προϋπολογισμού (510,00 €).

ΦΠΘ2.  Προμήθεια ενός (1) τηλεσκοπικού αλυσοπρίονου

Τεχνικές προδιαγραφές

Κυβισμός 36,3 cc, ισχύς 1,4 ΚW/1,9 ΗΡ, βάρος 7,8 Kg, συνολικό μήκος 2,70-3,90 cm.

Προϋπολογισμού (930,00 €).

ΦΠΘ3.  Προμήθεια ενός (1) ψαλιδιού μπορντούρας

Τεχνικές προδιαγραφές

Κυβισμός 22,7 cc, ισχύς 0,7 ΚW/1,0 ΗΡ, βάρος 5,7 Kg, μήκος κοπής 60 cm.

Προϋπολογισμού (640,00 €).

ΦΠΘ4.  Προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος κήπου με παρελκόμενα

Προϋπολογισμού (1.430,00 €)

Τεχνικές προδιαγραφές

Κυβισμός κινητήρα  36,3 cc, ισχύς 1,4 ΚW/1,9 ΗΡ, βάρος 4,6 Kg

Κόστος με ΦΠΑ: Εξακόσια Είκοσι Ευρώ (620,00 €)

| Παρελκόμενα | Κόστος με ΦΠΑ (Ευρώ) |
| --- | --- |
| Φρέζα με πλάτος εργασίας 22 cm | 360,00 |
| Φυσητήρας | 250,00 |
| Φρακτοκόπτης 135 μοίρων & θέση μεταφοράς | 410,00 |
| Προέκταση σωλήνα 100 cm αλουμινίου, βάρος 0,9 Kg | 240,00 |
| Γωνιακή κεφαλή | 170,00 |
| Προϋπολογισμού (1.430,00 €) |  |

ΦΠΘ5 Προμήθεια ενός (1) φρακτοκόπτη με ρυθμιζόμενα μαχαίρια - ρυθμιζόμενος σε γωνία 135 μοιρών

Τεχνικές προδιαγραφές

Κυβισμός 31,4 cc, ισχύς 1,05 ΚW/1,4 ΗΡ, βάρος 6,9 Kg, συνολικό μήκος 248 cm.

Προϋπολογισμού (640,00 €).

ΦΠΘ6.    Προμήθεια ενός (1) φυσητήρα με σιγαστήρα με σετ αναρρόφησης

Τεχνικές προδιαγραφές

Κυβισμός 27,2 cc, βάρος 4,5 Kg, σετ αναρρόφησης.

|  | Κόστος με ΦΠΑ |
| --- | --- |
| Φυσητήρα με σιγαστήρα | 520,00 |
| Σετ αναρρόφησης | 100,00 |
| Προϋπολογισμού (620,00 €) |  |

ΦΠΘ7. Προμήθεια ενός (1) πλυστικού κρύου νερού

Τεχνικές προδιαγραφές

Πίεση λειτουργίας 10 -135 bar, μέγιστη παροχή νερού 500 lit/h, βάρος 17,0 Kg

Προϋπολογισμού (450,00 €)

ΦΠΘ8. Προμήθεια ενός (1) ψεκαστήρα με ραντιστήρα πλάτης

Προϋπολογισμού (1360,00 €)

Τεχνικές προδιαγραφές

Κυβισμός κινητήρα  56,5 cc, βάρος 11,1 Kg                        0,00 €

|  | Κόστος με ΦΠΑ |
| --- | --- |
| Αντλία κατάθλιψης με μπεκ ULV | 180,00 |
| Προστατευτικό πλέγμα αναρρόφησης | 80,00 |
| Σετ μπεκ ULV | 170,00 |
| Σύστημα διασποράς | 80,00 |
| Προϋπολογισμού (1360,00 €) |  |

ΦΠΘ9. Αναβάθμιση κεφαλής άρδευσης

Προϋπολογισμού   1.045,50 €

|  | Κόστος |
| --- | --- |
| Προσθήκη Οπτικών Παροχόμετρων (2 τμχ) | 300,00 |
| Προσθήκη Ρυθμιστών Βανών Ελέγχου (2 τμχ) | 150,00 |
| Αισθητήρια Μέτρησης Θερμοκρασίας και Υγρασίας | 400,00 |
| Κόστος: Οκτακόσια Πενήντα Ευρώ (850,00 €) |  |
| ΦΠΑ 23%: Εκατόν Ενενήντα Πέντε Ευρώ και Πενήντα Λεπτά (195,50 €) |  |
| Προϋπολογισμού (1.045,50 €) |  |

ΦΠΘ10.  ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

Προϋπολογισμού (3.800,00 €)

Τεχνικές προδιαγραφές

| Λάστιχα PC Φ16/2.1/80 | 7600 μέτρα |
| --- | --- |
| Λάστιχα ΡΕ Φ16 6atm ΑΣΤ | 30 μέτρα |
| Βαλβίδα εξαερισμού 1" αυτόματη | 2 τεμάχια |
| TECHFILTER 3/4" NETAFIM | 1 τεμάχιο |
| Βάνα σφαιρική θηλυκό - θηλυκό 1" | 15 τεμάχια |
| Ρακόρ Lock αρσενικό Φ16-1" | 15 τεμάχια |
| Σωλήνας πλαστικός ΡΕ Φ32 6ΑΤ | 50 τεμάχια |
| Σέλλα συρταρωτή Φ32-3/4" | 15 τεμάχια |
| Ρακόρ Lock αρσενικό Φ16-3/4" | 15 τεμάχια |
| Ρακόρ Lock αρσενικό Φ32-1" | 2 τεμάχια |

Προϋπολογισμού (3.800,00 €)

ΦΠΘ11. Μονάδα ελέγχου κλίματος

Προϋπολογισμού (1.107,00 €)

|  | Κόστος |
| --- | --- |
| Εγκέφαλος Ελέγχου Κλίματος με Δυνατότητα Ρύθμισης της Θέσης του Παραθύρου και της Λειτουργίας της Θέρμανσης | 800,00 |
| Έξοδος Συναγερμού Συνδεδεμένη με το Σύστημα Υδρολίπανσης για Αναφορά Βλαβών | 100,00 |
| Κόστος: Εννιακόσια Ευρώ (900,00 €) |  |
| ΦΠΑ 23%: Διακόσια Επτά Ευρώ (207,00 €) |  |
| Προϋπολογισμού (1.107,00 €) |  |

ΦΠΘ12.   Οικονομικός μη-τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός.

Προϋπολογισμού    3.750  €

Οικονομικός μη-τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός αποτελούμενος από τα παρακάτω τμήματα:

Θ12.1.  Ψηφιακό καταγραφικό μετρήσεων (data logger)

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

- Διαθέτει εισόδους για 7 αισθητήρες (5 smart sensors και 2 αναλογικούς) και με επέκταση μπορεί να δεχθεί έως και 12 αισθητήρες (5 smart sensors και 2 αναλογικούς).

- Διαθέτει έξοδο συναγερμού με relay.

- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4.5 AH.

- Διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες μέσω των οποίων ελέγχεται η καλή λειτουργία του.

- Θερμοκρασία λειτουργίας –200C έως +400C.

- Διαθέτει μνήμη 512 KB ικανή για την καταγραφή 500.000 μετρήσεων.

- Διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες για την κατάσταση των αισθητήρων.

- Διαθέτει προγραμματιζόμενο ρυθμό καταγραφής από 1sec έως 18 ώρες.

- Διαθέτει πλήκτρο για την έναρξη της καταγραφής, ή προγραμματιζόμενη μέρα και ώρα έναρξης της καταγραφής.

- Διαθέτει USB πόρτα για σύνδεση με υπολογιστή.

- Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς των αποθηκευμένων μετρήσεων (2.5 λεπτά για ολόκληρη την μνήμη).

- Οι διαστάσεις του είναι 17.8 Χ 19.3 Χ 11,7 εκ.

- Βάρος περίπου 2.0 κιλά

- Μπορεί να τοποθετηθεί σε ιστό διαμέτρου έως 3.8 εκ, ή σε τοίχο

- Διαθέτει πόρτα πρόσβασης στο εσωτερικό του

- Μέγιστο μήκος καλωδίων από τους αισθητήρες έως τον data logger 100 μέτρα (standard μήκος 1.5 – 2m, ανάλογα του αισθητήρα).

- Μπορεί να λειτουργήσει και με ηλιακό πάνελ (1.2 w, 3 w, 6 w).

Θ12.2.  Αισθητήρας σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας αέρα

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

- Περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας –400C έως +750C, περιοχή μέτρησης σχετικής υγρασίας 0 – 100%

- Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας 0.20 σε όλη την περιοχή μέτρησης, ακρίβεια μέτρησης σχετικής υγρασίας 2.5%

- Ανάλυση μέτρησης θερμοκρασίας 0.20C, ανάλυση μέτρησης σχετικής υγρασίας 0.1%

- Ολίσθηση θερμοκρασίας 0.10C ανά έτος, ολίσθηση σχετικής υγρασίας 1% ανά έτος

- Διαστάσεις 0.9 Χ 3.59εκ

Θ12.3.  Κλωβός Προστασίας Αισθητήρα Σχετικής Υγρασίας και θερμοκρασίας

αέρα (Radiation Shield)

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

- Διασφαλίζει την προστασία των αισθητήρων από τον ήλιο και την βροχή, για την σωστή λήψη των μετρήσεων

- Αποτελείται από αλλεπάλληλες πλάκες για την μέγιστη δυνατή κυκλοφορία του αέρα

- Διαθέτει βραχίονα τοποθέτησης του σε ιστό

Θ12.4. Αισθητήρας Ταχύτητας και Διεύθυνσης Ανέμου

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

- Συνδυασμένος αισθητήρας ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου

- Παρέχει τον μέσο όρο της ταχύτητας ανέμου, την ριπή ανέμου και την μέση διεύθυνση ανέμου

- Είναι κατασκευασμένος από ανοδιομένο αλουμίνιο

- Τα κύπελλα του αισθητήρα ταχύτητας ανέμου είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστικό υλικό

- Περιοχή μέτρησης της ταχύτητας 0 – 44m/s

- Ακρίβεια μέτρησης 0.5m/s

- Ανάλυση μέτρησης 0.19m/s

- Ταχύτητα εκκίνησης 0.5m/s

- Μέγιστη ταχύτητα αντοχής 54m/s

- Σταθερά απόστασης 3m

- Θερμοκρασία λειτουργίας –400C έως 750C

- Η περιοχή μέτρησης της διεύθυνσης ανέμου είναι 0-3580 (20 νεκρή ζώνη στον Βορά)

- Ακρίβεια 50

- Ανάλυση μέτρησης 1.40

- Ο αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου μετρά και στέλνει προς καταγραφή το άνυσμα της διεύθυνσης ανέμου

Θ12.5. Βραχίονας τοποθέτησης του αισθητήρα ταχύτητας ανέμου

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

- Μήκος βραχίονα 48.7εκ

- Κατασκευασμένος από τετραγωνικής διατομής σωλήνα αλουμινίου

- Συνοδεύεται από συνδετικά υλικά για την τοποθέτηση του στον ιστό

Θ12.6. Αισθητήρας Ύψους Βροχής

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

- Ο αισθητήρας είναι τύπου tipping bucket

- Διακριτική ικανότητα 0.2mm

- Ακρίβεια μέτρησης 1% έως τα 20mm ανά ώρα

- Είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο

- Διαστάσεις 22.8εκ ύψος Χ 15.4 εκ διάμετρο

- Βάρος 1 κιλό

- Μπορεί να εγκατασταθεί σε τσιμέντο, ή επί του ιστού

Θ12.7. Αισθητήρας Βαρομετρικής Πίεσης

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

- Περιοχή μέτρησης 660 – 1070mbar

- Ακρίβεια 1.5mbar

- Ανάλυση 0.1mbar

Θ12.8. Αισθητήρας Ολικής Ηλιακής Ακτινοβολίας

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

- Περιοχή μέτρησης 0 –1280 w/m2

- Φασματική περιοχή 300 – 1000nm

- Σφάλμα απόκρισης συνημίτονου 5%

- Σφάλμα αζιμουθίου 2%

- Θερμοκρασία λειτουργίας –400 έως +750C

- Ακρίβεια 10 W/m2

- Ανάλυση μέτρησης 1.25 W/m2

- Κατασκευή από ανοδιομένο αλουμίνιο

Θ12.9. Βάση οριζοντίωσης του αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

Να διαθέτει γυροσκοπικό αλφάδι.

Θ12.10. Βραχίονας τοποθέτησης του αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

Διαθέτει βάση για ον αισθητήρα και προσαρμοστικά για ιστό

Θ12.11. Πακέτο λογισμικού

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

- Αυτόματη ενημέρωση νεώτερων εκδόσεων (updates) μέσω Internet

- Μεταφορά των μετρήσεων χωρίς να διακόπτεται η καταγραφή

- Προγραμματισμός του ρυθμού δειγματοληψίας και καταγραφής των μετρήσεων

- Υποστηρίζει επικοινωνία μέσω RS-232 αλλά και μέσω USB (ανάλογα με το καταγραφικό)

- Έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε απομακρυσμένα καταγραφικά μέσω δικτύου Ethernet

- Προγραμματισμός άμεσης εκκίνησης των μετρήσεων, εκκίνηση σε καθορισμένο χρόνο, εκκίνηση με σκανδαλισμό, κτλ

- Δυνατότητα προγραμματισμού γραμμικής εξίσωσης αχ+β για αισθητήρια με έξοδο 4-20mA ή με έξοδο DC τάσης. Ορισμός των μονάδων μέτρησης από τον χειριστή

- Ένδειξη (και ανάλογα με το μοντέλο καταγραφή) της τάσης της μπαταρίας

- Συγχρονισμός των ρολογιών των καταγραφικών με το ρολόι του υπολογιστή

- Δυνατότητα γραφικής παράστασης πολλαπλών παραμέτρων από ένα η περισσότερα καταγραφικά σε ένα γράφημα

- Συνδυασμός δεδομένων από πολλαπλές αναπτύξεις σε ένα γράφημα

- Επικάλυψη δεδομένων από διαφορικές χρονικές περιόδους για σύγκριση μήνα σε μήνα, ή πριν και μετά

- Δυνατότητα αποθήκευσης και κλήσης γραφημάτων, μαζί με όλες τις προσαρμογές όπως πρόσθετες χρονοσειρές δεδομένων και υπολογιζόμενα δεδομένα όπως ημερήσιος μέγιστο – ελάχιστο

- Δυνατότητα ZOOM μαζί με χειριστήρια αξόνων για εστίαση στην περιοχή ενδιαφέροντας των δεδομένων

- Δυνατότητα προσθήκης σχολίων στα γραφήματα

- Σταυρόνημα για την παρουσίαση της τιμής του γραφήματος σε οποιαδήποτε σημείο του

- Απεικόνιση των χρονοσειρών μαζί με λεπτομέρειές, όπως στατιστικά

- Δυνατότητα προσθήκης γραμμών ορίων στα γραφήματα

- Δυνατότητα προγραμματισμού του τίτλου του  γραφήματος, των αξόνων και των ιδιοτήτων τους

- Δυνατότητα εμφάνισης στο γράφημα, συμβάντων όπως σκανδαλισμός του καταγραφικού, σύνδεση με τον υπολογιστή, χαμηλή τάση μπαταρίας

- Το λογισμικό αυτόματα ελέγχει και εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας και της μνήμης

- Επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία του καταγραφικού

- Δίνει σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις των αισθητήρων

- Έχει την δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων για εισαγωγή σε άλλα προγράμματα (EXCEL, WORD, κτλ). Τα δεδομένα εξάγονται σε μορφή ASCII

- Δυνατότητα copy - paste των διαγραμμάτων σε άλλα προγράμματα

- Έχει την δυνατότητα βασικής στατιστικής επεξεργασίας των μετρήσεων. Συγκεκριμένα υπολογίζει μέγιστο, ελάχιστο και μέσο όρο αν χρονικά διαστήματα οριζόμενα από την χειριστή (πχ max, min της κάθε μέρας)

- Έχει την δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων στα δεδομένα. Τα φίλτρα αυτά στην πραγματικότητα δημιουργούν νέες σειρές δεδομένων, οι οποίες μπορούν να γίνουν γράφημα ή να εξαχθούν σε μορφή ASCII. Τα κριτήρια ορίζονται από τον χειριστή όπως και το χρονικό διάσημα

- Έχει την δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης της βαρομετρικής πίεσης (για μετρήσεις στάθμης)

- Με την χρήση κατάλληλων αισθητήρων έχει την δυνατότητα υπολογισμού KWH

ΦΠΘ13.   Υλικά στήριξης αναρριχώμενων καρποφόρων φυτών

Προϋπολογισμού   3.000  €

Τεχνικές προδιαργαφές. Το σύστημα στήριξης θα είναι διαστάσεων 30 μ μήκος χ 2 μέτρα πλάτος και θα είναι κατασκευασμένη, οι μεν κάθετοι στύλοι (ύψους 2,5μ) ανά 4μ αμφίπλευρα συνολικά δηλαδή 18 στύλοι με μεταλλικούς σωλήνες που θα ενώνουν κατά μήκος τους στύλους και ανα 2 μ θα πετάει καμπυλωτή αψίδα απ’ όπου θα περνάνε σύρματα για την διαμόρφωση της κληματαριάς όπου θα ακουμπάνε τα αναριχούμενα φυτά.

- Οι στύλοι θα είναι κλασικού τύπου και αυτοί καθώς και τα υπόλοιπά μεταλλικά μέροι θα είναι όλα χρώματος κυπαρίσσι.

Κόστος με ΦΠΑ:  Τρεις Χιλιάδες Ευρώ (3.000,00 €)

ΦΠΘ14.   Συσκευή σχηματισμού κάλλου εμβολιασμένων φυτών (Hot callusing device)

Προϋπολογισμού   13.000  €

Συσκευή σχηματισμού κάλλου εμβολιασμένων φυτών (Hot callusing device) με τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

- Διαστάσεις 800 x 600 x 300 cm (πλάτος x μήκος x ύψος)

- Χωρητικότητα 400 φυτά

- Με δυνατότητα θέρμανσης του σημείου εμβολιασμού των φυτών. Τοπικά που θα επιτυγχάνεται με ηλεκτρικά μετακινούμενο μηχανισμό των σωλήνων θέρμανσης ώστε να πιάνουν τα φυτά μετά την τοποθέτηση τους μόνο στο σημείο εμβολιασμού και να παραμένει το ριζικό τους σύστημα μέσα στο υπόστρωμα ριζοβολίας.

- Σύστημα θέρμανσης σωλήνες κίνησης ζεστού νερού

- Σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας από 21-30ο C.

Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ.

Με παράδοση  3 μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Ανήκει στην διακήρυξη 8/2011)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα:

| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- |

Ο Φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά έναντι του οποίου προσφέρεται το είδος  χωρίς ΦΠΑ.

Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.

Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για την εγκατάσταση του είδους της διακήρυξης και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος το οποίο μπορεί να επιβαρύνει το έργο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄

(Ανήκει στη διακήρυξη  8/2011)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………………

Κατάστημα……………………………………………..ημερομηνία έκδοσης…………………………………..

EURO…………………………………………………..

Προς:

Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Περιφερειακή οδός Τρικάλων

Τ.Κ.  41110  Λάρισα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………….

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των euro

…………………………………...         υπέρ                     της                     Εταιρείας

………………………………………….                                                             δ/νση

……………………………………………….για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διεθνή διαγωνισμό της ………………………….για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. …………………………διακήρυξή σας.

Η  παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί  χωρίς  καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι  και την ………………..(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). (Προσοχή ο χρόνος μετράει από την επομένη του διαγωνισμού).

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Ανήκει στη διακήρυξη 8/2011

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την προμήθεια  επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ.

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2011

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Λάρισας

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

- Το  Τ.Ε.Ι. Λάρισας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα,

με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.

Ιωάννη Κόκκορα Πρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας και

- ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε τελευταίος μειοδότης στον

ανοικτό διεθνή διαγωνισμό που έγινε στις                  για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του  ΤΕΙ/Λ, αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό του συμβουλίου του ΤΕΙ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύει η τεχνική προσφορά της αναδόχου.

Ο χρόνος παράδοσης   ορίζεται                            από την υπογραφή της σύμβασης.

Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη θα βαρύνει την ανάδοχο. Η παράδοση και η εγκατάσταση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της  του ΤΕΙ/Λ.

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.                                    διακήρυξή μας και η προσφορά της αναδόχου.

Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού                  ευρώ.

Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ                                                       2. Ο ανάδοχος

Ιωάννης Κόκκορας

Καθηγητής